## 6
......................................................................................................................................................................................................................................................
(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)
Шифра делатности: .............................................................
Матични број: .........................................................................
ПИБ: ...........................................................................................
Текући рачун: ............................. код ...................................
Тел/факс: .................................................................................
Електронска адреса: ...........................................................
Редни број партије | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
|  |  |  | Каталошки број | Заштићено име – комерцијални назив/ произвођач – земља порекла | Паковање | Цена по јединици мере без обрачунатог ПДВ-а | Вредност без обрачунатог ПДВ-а | Стопа ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ureteralni stent,promera CH 4.8,6,7,8 0/C, duzine 28cm-komponente seta :1)JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja,graduisana,od radiopaknog poliuretana -PUR: 2) Simple Pušer 40 cm 3)Žica vodilja sa flexibilnijim krajem u dužini od 100-150cm 4)Štipaljka | kom | 280 |  |  |  |  | 0
2 | Traka TOT(OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna-polipropilenska trans-opturatorna traka.Pletena 0,3 mm gustine,makroporozna,dimenzija 1.1x60 cm promera pore 80 μm, veličine pore 550x170μm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima | kom | 25 |  |  |  |  | 0
3 | Ženski sling sistem sa jednom incizijom. Stalni ženski sistem sa jednom incizijom, sintetički sling sa ankerima ( Inside-out) Pleteni monofilamentni-propilen niske elasticnosti 7,45%, dimenzija slinga 7,75 cm sterilan jednokratan.Ženski sling mora da sadrži dve sterilne heliko igle za jednokratnu upotrebu | kom | 19 |  |  |  |  | 0
4 | Muški sling sa 4 kraka 100% monofilamentna- polipropilenska traka.Pletena,makroporozna, dimenzija 5,5 x 7 cm sa dva gornja produžetka od 1,5 x25 cm i dva donja produžetka od 1,5 x 22,5 cm, sa iglom za jednokratnu upotrebu | kom | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Biosoft sonda double J - CH 6, CH7, CH8-godisnja JJ sonda karakteristike: ekstremno fleksibilan ureteralni stent sa hidrofilnim slojem koji pravi zaštitni sloj između stenta i ureteralnog tkiva. Napravljen je od biokompatibilnog polimera koji na telesnoj temperaturi postaje 50 % mekši-preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do jedne godine. U uputstvu za upotrebu potvrdjeno da se ova double J sonda moze ostaviti u organizmu do 12 meseci. | kom | 10 |  |  |  |  | 0
6 | Punkcioni set za nefrostomiju bez dilatatora 2-step PCN: dvodelna punkciona kanila sa UZ/Rtg oznakom na vrhu; žica vodič u dispanzeru sa introdjuserom O.D. 0.028" 800mm dužine; produživač katetera 325mm dužine sa plastičnim vodičem; pigtail kateter od poliuretana radiopakni 30cm dužine sa centralnim otvorom, obložen hidrogelom sa 6 otvora za drenažu, sa zarezima na kanalu katetera za zadržavanje šava,Luer-lock konektor; bez Šilerove žice, LL stopcock, sa konektorom za urin kesu, dimenzije Ch 6/8/10. | kom | 230 |  |  |  |  | 0
7 | Biokopatibilni silikonski podesivi implant za tretman urinarne inkontinencije posle prostatektomije, ukupne dužine 455-460 mm, dijametra fiksacionih nastavaka 3.5--5 mm, sa podupirućim jastučetom od biokompatibilne silikonske pene dimenzija 42x33x10 mm, u pakovanju sa 2 silikonska prstena za podešavanje i fiksiranje, 2 instrumenta za pozicioniranje prstenova i 2 helikoidna instrumenta za transopturatorno plasiranje od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 3.5 mm kom | kom | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Ultralaka polipropilenska monofilamentna makroporozna jednoinciziona mreţica za reparaciju anteriornog i apikalnog prolapsa sa delom za suburetralnu podršku, dimenzije 116x91.5mm, dijametra pora aktivnog dela 6000-7000 µm, sa centralnom oznakom položaja i 2 multi-point fiksaciona nastavka oblika riblje kosti, u pakovanju sa 3 fiksatora za SSL i instrumentom od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 2.2mm | kom | 3 |  |  |  |  | 0
9 | 100% silikonski trozilni prostaticni kateter, delinotte, balon 80ml, br 18-24 dužine 42 cm | kom | 100 |  |  |  |  | 0
10 | Minimalno invazivna, monofilamentna-polipropilenska trans-opturatorna traka za plasiranje bez igala sa jednom incizijom. Traka sadrži džepove za hiruško postavljanje trake veličine pore 1.0 mm, tenzije na pucanje trake ˃40N, macropore Amid l, poroznost 60%, gustina 40g/m2, debljina 0.4mm | kom | 3 |  |  |  |  | 0
11 | Aplikator ankera-instrument za plasiranje ankera u sakrospinalni ligament | kom | 2 |  |  |  |  | 0
12 | Sistem za mušku inkontinenciju, pub ureteralni sling, komponente seta: Varitensor, 2 konektora, sling polipropilen monofilamentni 18x33 mm sa dve monofilamentne trake, disk,zavrtanj. | kom | 1 |  |  |  |  | 0
13 | Sistem za žensku inkontinenciju, set: Varitensor, 2 konektora, sling polipropilen 1.4x3.5 cm sa dve monofilamentne trake, disk,zavrtanj. | kom | 1 |  |  |  |  | 0
14 | Sling makroporozna sintetička mrežica za tretman ženske stres inkontinencije, out in. Mrežica je dimenzija 430x12 mm, fustina 60g/m2, poroznost 55%, debljina 0.47 mm, monofilamentni diametar 0.15 mm, tenzija na pucanje ˃100 N, komponente seta: KIM slin+transopturatorni instrumenti+trocar | kom | 2 |  |  |  |  | 0
15 | Minimalno invazivni prolaps sistem za korekciju prednjeg i zadnjeg vaginalnog zida. Sistem se sastoji od jedne polipropilenske monofilamentne mrežice, veće pore dimenzija 0.08mm (USP 6-0).Mrežica je dimenzija 120x120 mm, gustina 28g/m2, poroznost 55%, debljina 0.4mm, tenzija na pucanje ˃ 48n/cm.Dva ankrea, vrh za insertaciju, hiruška igla. | kom | 3 |  |  |  |  | 0
16 | Laparoskopski sistem za korekciju prednjeg i zadnjeg vaginalnog zida. Sistem se sastoji od jedne polipropilenske monofilamentna mrežice, vece pore dimenzija 0,08mm(USP 6-0). Mrezica je dimenzija 120 x 120 mm, gustina 28 g/m2, poroznost 55,3%, debljina 0,40 mm,tenzija na pucanje >48N/cm. Pet ankera, 1 aplikator za isertaciju ankera. | kom | 2 |  |  |  |  | 0
17 | Injektabilni implant za tretman urinarne inkontinencije, neresorptivni polimer, koji se sastoji odoko 2,5% unakrsno povezanog poliakrilamida i 97,5% nepirogene vode.Gel je biokompatibilan i nije biorazgradiv | kom | 3 |  |  |  |  | 0
18 | Polipropilenski monofilamentni makroporozni TOT suburetralni sling za OUTSIDE-IN ili INSIDE-OUT tehniku, ukupne dužine 460-480 mm, širine 13 mm, dijametra pora 500-1000 µm, glatkih termokauterizovanih ivica, u pakovanju sa dva semicirkularna instrumenta od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 3 mm | kom | 2 |  |  |  |  | 0
19 | Polipropilenski monofilamentni makroporozni suburetralni mini-sling, ukupne dužine 100-105 mm, širine 10-11 mm, dijametra pora 500-1000 µm, glatkih termokauterizovanih ivica, sa centralnom oznakom položaja i multi-point fiksacionim nastavcima oblika riblje kosti za fiksaciju unutar opturatornog mišića (bez probijanja transopturatorne membrane), u pakovanju sa instrumentom od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 2,2 mm | kom | 3 |  |  |  |  | 0
20 | Polipropilenska monofilamentna makroporozna jednoinciziona mrežica za reparaciju zadnjeg i apikalnog prolapsa, dimenzija 136 x 110 mm, dijametra pora 500-1000 µm, termokauterizovanih glatkih ivica, sa 19 kružnih proreza prečnika 6 mm i centralnom oznakom položaja, u pakovanju sa 3 fiksatora za SSL i instrumentom od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 2,2 mm | kom | 1 |  |  |  |  | 0
21 | Sistem za korekciju prednjeg i zadnjeg vaginalnog zida. Sistem se sastoji od jedne polipropilenske monofilamentna mrežice, vece pore dimenzija 0,08mm(USP 6-0). Mrezica je dimenzija 120 x 120 mm, gustina 28 g/m2, poroznost 55%, debljina 0,40 mm,tenzija na pucanje >48N/cm. Dva ankera, vrh za isertaciju, hirurska igla. | kom | 2 |  |  |  |  | 0
22 | Komplet: 1 Set za perkutanu nefrostomu Ch 10+ 4 pojedinačna "J" nefrostomska katetera Ch 10: - Jedan"J" drenažni kateter je sa 6 okaca (po 3 sa svake strane), biomaterijal Vortek (graduisan) sa bodežom, sa omotačem za zaključavanje (Luer-lock tap), spojnicom i PVC konektorom za kesu za urin. - 2 Chiba igle od 18G i 22G dužine 20cm-specijalno formiranog vrha sa duplim refleksom, izuzetno vidljiva pod UZ. - 1 Set dilatatora sa razdvojivim omotačem, - 1 Seldinger žica vodič, "J" zakrivljen vrh, PTFE presvučen stainless stell, 80 cm dužine. ("J" sonda može se ostaviti u organizmu do 12 meseci). | kom | 40 |  |  |  |  | 0
23 | TOT-SLING. Set za SUI kod žena, TOT (out-in) ispletena monofilamentna traka od polipropilena tip I plave boje, sa detangiranom ivicom centralnog segmenta na srednjoj uretri sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pore 1182 mikrona, dijametra vlakna 0,15 mm, specifične težine 100 g/m2, debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za uvodjenje od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu. | kom | 182 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност без обрачунатог ПДВ-а | 0
ПДВ ___% (уписати стопу)
[6 empty] | Укупна вредност са обрачунатим ПДВ-ом | 0